ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NIEZBĘDNYCH DO URUCHOMIENIA BLOKU OPERACYJNEGO Z MINIMALNYMI  PARAMETRAMI TECHNICZNYMI I WYMAGANIAMI

Urządzenie nie ujęte w przedmiarze Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe.

1.Stół operacyjny z podwójnym napędem elektrohydraulicznym

oraz hydrauliczno mechanicznym

ILOŚĆ SZTUK - 2 szt.

Producent :

Nazwa i typ :

| L.p. | Opis parametrów | Warunek konieczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 2. | Blat stołu min. czterosegmentowy (segment głowy, segment pleców dzielony (z funkcją wypiętrzania), segment nożny dzielony wzdłużnie, przezierny dla promieni RTG. | TAK, podać |  |
| 3. | Stół posiadający dwa niezależne od siebie systemy napędów (główny i alternatywny) składające się z napędów, sterowania i zasilania. Główny system elektrohydrauliczny zasilany z sieci lub układu akumulatorów oraz sterowany za pomocą pilota przewodowego i panelu bocznego na kolumnie stołu. | TAK |  |
| 4. | Alternatywny system napędu mechaniczno-hydraulicznego sterujący wszystkimi funkcjami jak główny system elektrohydrauliczny, sterowany za pomocą własnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu, uniezależniony od głównych: źródła zasilania, napędu elektro-hydraulicznego oraz sterownia stołem. | TAK |  |
| 5. | Długość stołu: 2050 mm +/-100mm | TAK, podać |  |
| 6. | Całkowita szerokość blatu stołu wraz z listwami bocznymi do mocowania akcesoriów 600 mm +/- 50 mm | TAK, podać |  |
| 7. | Regulacja wysokości blatu, bez materacy: 600-1150, +/- 80 mm (nie dopuszcza się stołów o „wysokiej” minimalnej wysokości blatu o parametrze powyżej 680mm. Stół powinien schodzić maksymalnie nisko uwzględniając zarówno potrzebę jak najdoskonalszego dostępu chirurgów o niskim wzroście jak i potrzebę wygodnego dostępu przy dłuższych operacjach, również, kiedy chirurdzy operują w pozycji siedzącej) | TAK, podać |  |
| 8. | Regulacja oparcia pleców: -450 do 750 +/-100 | TAK, podać |  |
| 9. | Regulacja podgłówka: -500 do +350 +/-100 (sterowanie za pomocą dźwigni usytułowanej wzdłuż segmentu zagłówka ) | TAK, podać |  |
| 10. | Przechył Trendelenburga: 350 +/-50 | TAK, podać |  |
| 11. | Przechył anty-Trendelenburga: 350 +/-50 | TAK, podać |  |
| 12. | Przechyły boczne: 250 +/-50 | TAK, podać |  |
| 13. | Regulacja kąta odchylenia podnóżków: -900 do +300 +/-50 | TAK, podać |  |
| 14. | Funkcje regulowane za pomocą pilota: - kąta nachylenia segmentu pleców, - kąta nachylenia segmentu siedziska, - wysokości blatu, - przechyłów bocznych blatu, - przechyłów wzdłużnych anty i Trendelenburga, - przesuwu wzdłużnego blatu. - podnóżków: góra-dół . | TAK |  |
| 15. | Manualna regulacja: - podgłówka, - wypiętrzenia klatki piersiowej, | TAK |  |
| 16. | Dostępność ramienia C dzięki funkcji przesuwu wzdłużnego | TAK |  |
| 17. | Przesuw wzdłużny min. 320mm | TAK, podać |  |
| 18. | Stół przezierny dla promieni RTG- możliwość umieszczenia kasety RTG przynajmniej pod segmentem oparcia pleców | TAK |  |
| 19. | Akumulator wbudowany w układ elektrohydrauliczny stołu | TAK |  |
| 20. | Materace segmentów blatu bezszwowe, antystatyczne, odejmowane, wykonane z pianki poliuretanowej. | TAK |  |
| 21. | Powierzchnie stołu i materacy łatwe do utrzymania czystości i dezynfekcji | TAK |  |
| 22. | Stół przejezdny-mobilny z systemem blokowania | TAK |  |
| 23. | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 250 kg | TAK, podać |  |
| 24. | Stół wyposażony w panel sterowania usytułowany na kolumnie od strony głowy pacjenta dublujący wszystkie funkcje pilota (nie dopuszcza się innej lokalizacji panelu) | TAK |  |
| 25. | Wyposażenie dla dwóch stołów: dodatkowy pilot przewodowy – 2 szt. podpora pod rękę z uchwytem wielopozycyjnym (uchwyt z możliwością zakładania na listwę pomiędzy zamocowane wcześniej dwa uchwyty-bez dodatkowych śrub mocujących go do listwy) – 4 kpl. podkolannik z uchwytem wielopozycyjnym – 2 kpl. stolik typu Mayo – 2 szt. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości blatu roboczego. Podstawa jezdna. Koła z blokadą. fotel dla operatora – 2 szt. Fotel na mobilnej podstawie z regulacją wysokości siedziska. Siedzisko tapicerowane. | TAK |  |
| 26. | Montaż i szkolenie pracowników | TAK |  |
| 27. | Kopia certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 producenta jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia. | TAK |  |
| 28. | Kopia certyfikatu systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485:2003 producenta jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia. | TAK |  |
| 29. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz deklaracja zgodności. | TAK |  |
| 30. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 31. | Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty dostawy | TAK |  |

LAMPY OPERACYJNE

ILOŚĆ  2 SZTUKI

Producent ………………….

Typ………………………….

| Dwukopułowa bezcieniowa lampa operacyjna |
| --- |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
|  | Źródło światła w każdej z kopuł – modułowa matryca diodowa złożona z maks. 65 białych diod – czasz główna, oraz maks. 45 białych diod – czasza satelitarna. Wszystkie diody LED emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji „efektu tęczy”. | Tak |  |
|  | Płynna i precyzyjna regulacja średnicy plamy świetlnej dla czaszy głównej za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie na każdej czaszy lampy. Regulacja manualna, nie dopuszcza się regulacji poprzez siłowniki elektryczne. Zakres 23-32cm +/-2cm. | Tak, podać |  |
|  | Stała średnica plamy świetlnej 25cm +/-2cm dla czaszy satelitarnej | Tak, podać |  |
|  | Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy. | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna kopuły max. 70 cm. Kopuły o konstrukcji modułowej, przeznaczone do współpracy z nawiewem laminarnym. Każdy moduł o tych samych właściwościach. Moduły fizycznie od siebie oddzielone, rozmieszczone równomiernie. | Tak |  |
|  | Soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu, połączone szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego. | Tak |  |
|  | Pozycjonowanie kopuł za pomocą centralnego uchwytu w każdej kopule. Krawędź każdej kopuły pokryta tworzywem chroniącym kopułę i inny sprzęt sali operacyjnej przed uszkodzeniem. Lampa bez tzw. brudnego uchwytu. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie 50 do 100%. Maksymalne natężenie światła czaszy głównej – min. 160 [klux]. Maksymalne natężenie światła czaszy satelitarnej – min. 110 [klux]. | Tak, podać |  |
|  | Stała temperatura barwowa: 4400° [K] Nie dopuszcza się regulacji temperatury barwowej. | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwoływania barw CRI ≥ 95 | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwoływania barwy czerwonej R9 ≥ 97 | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym od 240 do 310 mm ± 10 mm | Tak, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia czaszy głównej (L1+L2)≥ 110 [cm] | Tak, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia czaszy satelitarnej (L1+L2)≥ 120 [cm] |  |  |
|  | Zużycie energii max 70 W na czaszę | Tak, podać |  |
|  | Światło typu „endo” wbudowane w każdy moduł czasz. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: ponad 360 º | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: ponad 360 º | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podnoszenia lampy minimum 30º na przegubie łączącym ramiona. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość opuszczania lampy w zakresie minimum 45º na przegubie łączącym ramiona. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół osi pionowej: ponad 360 º | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół osi poziomej | Tak, podać |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | Tak |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 40 000 godzin w trybie pracy: | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego. | Tak |  |
|  | Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy dla chirurga – 2 szt. do każdej kopuły. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE oraz certyfikat ISO 13485-2003 producenta załączone do oferty. | Tak |  |
|  | IEC 60601-2-41 (EN 60601-2-41) IEC 60601-1 (EN 60601-1) IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2) | Tak |  |

KOLUMNY ANESTEZJOLOGICZNE

ILOŚĆ 2 SZTUKI

Producent…………………………..

Typ ………………………………..

| Lp. | PARAMETRY WARUNKI GRANICZNE | WYMAGANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry ogólne. |  |  |
| 2 | Kolumna anestezjologiczna jednoramienna (dł. ramienia 100cm), oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowana na wybrany przez Zamawiającego kolor wg palety RAL | TAK |  |
| 3 | Układ głowicy pionowy, w tym: * wymiary (dł. x szer. x wys.): 26 x 26 x 80 - 100 cm /± 10% | TAK |  |
| 4 | Wyposażenie elektryczne głowicy: * 6 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz * 2 x otwór technologiczny | TAK |  |
| 5 | Wyposażenie głowicy w punkty poboru gazów medycznych, standard AGA, w tym: * 2 x tlen * 1 x sprężone powietrze * 1 x próżnia * 1 x N2O opcjonalnie * 1 x AGSS * 1 wraz z instalacją gazów medycznych wew. kolumny | TAK |  |
| 6 | Zawiesie sufitowe |  |  |
| 7 | Pionowy, słup nośny z kanałami instalacyjnymi oraz z zestawem płyt montażowych zawiesia sufitowego , umożliwiających podłączenie kolumny zasilającej do sieci instalacji elektrycznej i gazów medycznych | TAK |  |
| 8 | Przystosowane do montażu kolumny zasilającej /głowicy obrotowej oraz wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie dodatkowe kolumny |  |  |
| 10 | 1x Maszt (drążek) do wieszania pomp infuzyjnych z głowicą kroplówki, przestawianym w pionie w zakresie 800 mm | TAK |  |
| 11 | Dodatkowe wymagania |  |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące | PODAĆ |  |
| 13 | Deklaracja zgodności lub inne dokumentu potwierdzające, ze oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. nr 93, poz. 896 z późn. zm.); | TAK |  |
| 14 | Instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 15 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, nie powystawowy, rok produkcji 2015 | TAK |  |
| 16 | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w dniu uruchomienia sprzętu . | TAK |  |

KOLUMNY CHIRURGICZNE

ILOŚĆ 2 SZTUKI

Producent………………………… Typ……………………………………

| Lp. | PARAMETRY 1 WARUNKI GRANICZNE | WYMAGANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna chirurgiczna jednoramienna, oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowana na wybrany przez Zamawiającego kolor wg palety RAL | TAK |  |
| 2 | Układ głowicy pionowy, w tym: * wymiary (dł. x szer. x wys.): 26 x 26 x 80 - 100 cm /± 10% | TAK |  |
| 3 | Wyposażenie elektryczne głowicy: * 6 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz * 6 x gniazdo ekwipotencjalne wg DIN 42801 * 2 x otwór technologiczny | TAK |  |
| 4 | Wyposażenie głowicy w punkty poboru gazów medycznych, standard AGA, w tym: * 2 x tlen * 2 x sprężone powietrze * 2 x próżnia wraz z instalacją gazów medycznych wew. kolumny | TAK |  |
| 5 | Zawiesie sufitowe |  |  |
| 6 | Pionowy słup nośny z kanałami instalacyjnymi oraz z zestawem płyt montażowych zawiesia sufitowego , umożliwiających podłączenie kolumny zasilającej do sieci instalacji elektrycznej i gazów medycznych | TAK |  |
| 7 | Przystosowane do montażu kolumny zasilającej /głowicy obrotowej oraz wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| 8 | Wyposażenie dodatkowe kolumny |  |  |
| 9 | 1x półka pod aparaturę medyczną otoczona 3 odcinkami szyny instrumentalną (25x10 mm) ze stali kwasoodpornej i z odbojami na narożach, w tym: * wymiary blatu półki; 450 x 320 mm (±5 mm) * blat ze stali kwasoodpornej * montaż od frontu głowicy kolumny | TAK |  |
| 10 | Dodatkowe wymagania |  |  |
| 11 | Gwarancja min. 12 miesiące | PODAĆ |  |
| 12 | Deklaracja zgodności lub inne dokumentu potwierdzające, ze oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. nr 93, poz. 896 z późn. zm.); | TAK |  |
| 13 | Instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 14 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, nie powystawowy, rok produkcji 2015 | TAK |  |
| 15 | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w dniu uruchomienia bloku operacyjnego. | TAK |  |

Agregat próżni centralnej

Ilość: 1 SZTUKA  Producent ……………………… Typ………………………………………..

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Wartość oferowana – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis ogólny |  |  |
| 2 | Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym – min 75 m³/h dla jednej pompy, przystosowane do pracy ciągłej bez względu na aktualne zapotrzebowanie na próżnię. | TAK |  |
| 3 | 1 Zbiorniki wyrównawczy próżni – min 500dm³ każdy o osi pionowej. | TAK |  |
| 4 | Ilość pomp – 3 pompy w technologii bezolejowej bądź olejowej, posadowione na jednym stelażu, ułatwiających czynności obsługowe | TAK |  |
| 5 | Zasilanie elektryczne | TAK |  |
| 6 | Sterowanie elektroniczne z panelem sterującym i dotykowym kolorowym wyświetlaczem cyfrowym | TAK |  |
| 7 | Minimum 2 filtry bakteryjne wraz z zamontowanymi naczyniami obserwacyjnymi z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 8 | Moc: 3x1,85 KW | TAK |  |
| 9 | Podciśnienie nominalne 578 – 728 mm Hg | TAK |  |
| 10 | Poziom hałasu 66 dB +/10% | TAK |  |
| 11 | Zasilanie elektryczne: kontroler 230V, pompy 3x400 V | TAK |  |
| 12 | Czujnik ciśnienia zainstalowany na wyjściu (4-20 mA) | TAK |  |
| 13 | Sterownik |  |  |
| 14 | Różne tryby pracy – automatyczny start dodatkowych pomp w razie zwiększonego zapotrzebowania | TAK |  |
| 15 | Utrzymywanie ciśnienia na zadanym poziomie, Zapewnienie „ kołowego ‘’ obiegu pracy pomp | TAK |  |
| 16 | Sterownik centralny wyposażony w czytelny dotykowany wyświetlacz dotykowy o przekątnej minimum 5”. | TAK |  |
| 17 | Wyświetlanie aktualnego przepływu oraz rejestracja czasu pracy pomp | TAK |  |
| 18 | Wyświetlanie komunikatów w języku polskim | TAK |  |
| 19 | Wysyłanie raportów o błędach przy pomocy SMS – dostawca dostarcza kartę telemetryczną (SIM) we własnym zakresie. | TAK |  |
| 20 | Komunikacja przy pomocy protokołu | TAK - jaki |  |
| 21 | Zabezpieczenie programu sterownika przed wprowadzeniem niepożądanych zmian w programie | TAK |  |
| 22 | 3 styki bezprądowe do podłączenia do BMS lub podłączenie do BMS przy pomocy złącza RJ45 | TAK |  |
| 23 | Możliwość podłączenie do sieci Ethernet lub LAN szpitala. | TAK |  |
|  | Alarm |  |  |
| 24 | Sygnalizacja przekroczenia poziomu ciśnienia alarmowego | TAK |  |
| 25 | Sygnalizacja wystąpienia awarii | TAK |  |
|  | Warunki przyłączenia |  |  |
| 26 | Agregat wyposażony we własną szafę sterowniczo zabezpieczającą. Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie linii kablowej zasilającej agregat. Rodzaj kabla należy dobrać do mocy oferowanego agregatu. | TAK |  |
| 27 | Akcesoria do podłączenia | TAK |  |
| 28 | Bez konieczności fundamentowania | TAK |  |
| 29 | Bez konieczności chłodzenia wodą | TAK |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
| 30 | Dostawa i montaż urządzenia w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
| 31 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 32 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 33 | Czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK |  |
| 34 | W przypadku przedłużającej się naprawy ponad czas opisany w pkt. 3 oferent wstawi agregat zastępczy. | TAK |  |
| 35 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 | TAK |  |
| 36 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.4 | TAK |  |
| 37 | Bezpłatny serwis min. 1x w roku w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Wymagane certyfikaty |  |  |
| 38 | Aprobata CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla układu (załączyć) | TAK |  |
| 39 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK |  |
| 40 | Deklaracja zgodności wytwórcy (załączyć) | TAK |  |
| 41 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL (załączyć) | TAK |  |
| 42 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 43 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 44 | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 45 | Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę | TAK |  |

Sprężarkownia powietrza medycznego

Ilość: 1 SZTUKA Producent …………………………. Typ…………………………………………………

| L.p. |  | Parametr wymagany | Wartość oferowana – wypełnia Wykonawca | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRĘŻARKI POWIETRZA |
| 1 | 3 sprężarki powietrza | TAK |  |  |
| 2 | Moc 7,5 kW, Zasilanie 400V/3/50Hz | TAK |  |  |
| 3 | Konstrukcja ułatwiająca obsługę serwisową oraz dostęp do elementów eksploatacyjnych od góry urządzenia | TAK |  |  |
| 4 | Wydajność min 65,4 m3/h przy 10 bar | TAK |  |  |
| 6 | Port komunikacyjny RS 485/MODBUS | TAK |  |  |
| 7 | Konstrukcja w pełni zintegrowana z zespołem śrubowym | TAK |  |  |
| 8 | Separator cyklonowy z elektronicznym automatycznym spustem kondensatu | TAK |  |  |
| 9 | Automatyczny system napinania pasa napędowego | TAK |  |  |
| 10 | Poziom hałasu < 71dB | TAK |  |  |
| 11 | Wymiary sprężarki (wys. szer. dł): 667 x 630 x 1050 mm +/10% | TAK |  |  |
| ZBIORNIKI POWIETRZA |
| 12 | 2 ocynkowane zbiorniki powietrza o pojemności 1000l każdy | TAK |  |  |
| 13 | Manometry | TAK |  |  |
| 14 | Zawory bezpieczeństwa | TAK |  |  |
| 15 | Ręczne lub elektroniczne zawory spustowe | TAK podać |  |  |
| 16 | Elektroniczny spust kondensatu | TAK |  |  |
| STEROWNIK ELEKRONICZNY |
| 17 | Sterownik elekroniczny z dotykowym wyświetlaczem cyfrowym wyświetlający następujące parametry: aktualny przepływ wskazanie czasu konserwacji alarmy temperaturę punktu rosy | TAK |  |  |
| 18 | Podłączenie do systemu BMS szpitala | TAK |  |  |
| 19 | Umożliwiający różne tryby pracy (ciągły, ręczny, czasowy), ustawienia domyślne oraz zarządzanie alarmami | TAK |  |  |
| 20 | Informowanie o awariach i konserwacji przy pomocy SMS. Po stronie dostawcy dostarczenie odpowiedniej karty telemetrycznej (SIM). | TAK |  |  |
| SYSTEM UZDATNIANIA POWIETRZA MEDYCZNEGO |  | TAK |
| 21 | Podwójny system uzdatniania powietrza o wydajności minimum 2x65 m3/h dla 7 bar. | TAK |  |  |
| 222 | Osuszacz chłodniczy wraz z obejściem temperatura punktu rosy +3oC zasilanie 230V |  |  |  |
| 23 | Cyfrowy kontroler punktu rosy do temp - 70oC sterujący pracą osuszacza | TAK |  |  |
| 24 | Automatyczny spust kondensatu | TAK |  |  |
| 25 | Nominalna temperatura punktu rosy - 46oC | TAK |  |  |
| 26 | Maksymalny poziom temperatury punktu rosy - 70oC | TAK |  |  |
| 27 | Parametry uzdatnionego powietrza: poziom CO2 < 500 ppm poziom SO2 < 1 ppm poziom NOx < 2 ppm poziom CO < 5 ppm poziom frakcji olejowej < 0,01 mg/m3 | TAK |  |  |
| 228 | Elektroniczny analizator temperatury punktu rosy z wyświetlaczem cyfrowym wskazujący następujące funkcje: temperaturę powietrza, wilgotność względną, temperaturę punktu rosy. | TAK |  |  |
| INNE PARAMETRY |
| 29 | Podwójny zestaw redukcyjny sprężonego powietrza. | TAK |  |  |
| 330 | Separator woda/olej dla całości układu | TAK |  |  |
| 31 | Niezbędne przyłącza, zawory oraz systemy bezpieczeństwa. | TAK |  |  |
| 32 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |  |
| 33 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |  |
| 33 | Czas usunięcia awarii max. 7 dni | TAK |  |  |
| 34 | Bezpłatny serwis min. 1x w roku w okresie gwarancji wraz z materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY |
| 35 | Aprobata CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla układu (załączyć) | TAK |  |  |
| 35 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK |  |  |
| 36 | Deklaracja zgodności wytwórcy (załączyć) | TAK |  |  |
| 32 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL (załączyć) | TAK |  |  |
| 33 | Paszport techniczny | TAK |  |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 35 | Karta gwarancyjna | TAK |  |  |
| 36 | Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę | TAK |  |  |

Automatyczna rozprężania tlenu

Ilość: 	1 szt	Producent……………………………… Typ ……………………………..

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Wartość oferowana – wypełnia Wykonawca | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczna rozprężania tlenu o wydajnośc mini 40 m3/h dla 2x6 butli oraz 6 butli rezerwowych | TAK |  |  |
| 22 | Panel awaryjny do podłączenia butli rezerwowych. | TAK |  |  |
| 3 | Mechaniczne, bezolejowe zawory zwrotne | TAK |  |  |
| 4 | Filtry cząstek stałych min. 50, max. 100 µm | TAK |  |  |
| 5 | Sterownik elektroniczny wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD informujący o stanie urządzenia | TAK |  |  |
| 6 | Cyfrowe czujniki ciśnienia | TAK |  |  |
| 7 | Sygnalizator gazów medycznym z wyświetlaczem LCD zasilany prądem 12V wraz z systemem monitoringu SMS (GSM) – po stronie dostawcy jest dostarczenie odpowiedniej karty SIM. | TAK |  |  |
| 8 | Urządzenia zamknięte w hermetycznej obudowie z wyświetlaczem na zewnątrz obudowy. | TAK |  |  |
| 9 | System wtyków do komunikacji pomiędzy urządzeniami RJ-45 | TAK |  |  |
| 110 | Przyłącze G1/2” | TAK |  |  |
| 111 | Przyłącze awaryjno-konserwacyjne typu NIST. | TAK |  |  |
| 112 | Aprobata CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla układu (załączyć) | TAK |  |  |
| 13 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK |  |  |
| 14 | Deklaracja zgodności wytwórcy (załączyć) | TAK |  |  |
| 15 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL (załączyć) | TAK |  |  |
| 16 | Paszport techniczny | TAK |  |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 18 | Karta gwarancyjna | TAK |  |  |
| 19 | Podać nazwę serwisu oraz załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę | TAK |  |  |

UWAGA DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ !

Jeżeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe  i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający wymaga załączenia odwołania do dokumentów złożonych w ofercie i uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”. Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających  posiadane parametry urządzenia wraz z certyfikatami i dopuszczeniem, w/w urządzenie i ich montaż nie został opisany w przedmiarach.

| ……………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ................................................................. D Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |