## Część 1 - Myjnia
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Myjnia
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Ilość szt. | Parametry wymagane | Parametr Oferowany
1 | Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, anestezjologicznych, mikrochirurgicznych, laryngologicznych oraz obuwia operacyjnego | 1 | Tak
Nazwa i typ
Producent:
Rok produkcji
| Wolnostojąca, nieprzelotowa, jednodrzwiowa z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej |  | Tak
| Oznakowana znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC) |  | Tak
| Budowa i działanie zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883/EN ISO 15883 |  | Tak
| Obudowa i komora myjni wykonane ze stali kwasoodpornej |  | Tak
| Drzwi uchylne do dołu z elektryczną blokadą uniemożliwiającą otwarcie drzwi podczas procesu mycia |  | Tak
| Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego |  | Tak
| możliwość zastosowania wózka wsadowego o pojemności 8 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50 mm zgodnych z normą DIN 58952-3 lub możliwość załadunku wyłącznie wózków o pojemności 6 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50 mm zgodnych z normą DIN 58952-3 |  | Tak
| Panel sterowania dotykowy z wyświetlaniem nazwy programu, przebiegu programu i wartości A0, temperatury, czasu i komunikatów na min. 3-liniowym wyświetlaczu tekstowym w języku polskim, wykonany w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji (brak wystających przycisków czy pokręteł) |  | Tak
| Dokumentacja i archiwizacja w pamięci wewnętrznej sterownika danych eksploatacyjnych urządzenia, tj.: zużycie wody, zużycie środków chemicznych, czas pracy urządzenia, licznik przeprowadzonych procesów, data następnego przeglądu |  | Tak
| Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych dezynfektora poprzez kod PIN |  | Tak
| Szeregowy port komunikacyjny RS 232 do podłączenia komputera lub drukarki zewnętrznej do dokumentowania procesu |  | Tak
| Zewnętrzna drukarka do rejestracji parametrów pracy myjni z możliwością wydruku parametrów procesu w postaci skróconej (tylko wybrane parametry) lub pełnej |  | Tak
| Min. 15 stałych programów fabrycznych mycia i dezynfekcji, w tym nie mniej niż 3 wybierane za pomocą min. 3 różnych dowolnie programowalnych przycisków dotykowych na panelu sterowania |  | Tak
| Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 1 programu tworzonego przez użytkownika |  | Tak
| Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min |  | Tak
| Program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. |  | Tak
| Program z dezynfekcją chemiczno-termiczną |  | Tak
| Program do mycia butów operacyjnych |  | Tak
| Możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika |  | Tak
| Możliwość programowania automatycznego startu programu |  | Tak
| Możliwość podłączenia wody demineralizowanej dla płukania końcowego |  | Tak
| Wbudowany czujnik w komorze myjni do pomiaru przewodności wody w trakcie fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych |  | Tak
| Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji |  | Tak
| Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników |  | Tak
| Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu |  | Tak
| Kontrola pracy ramion natryskowych w myjni poprzez pomiar ich częstotliwości obrotów (ustawiona graniczna liczba obrotów powodująca wykazanie błędu o zmniejszeniu skuteczności natrysku wody) |  | Tak
| Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych, o wydajności min. 480 l/min., z wbudowanym przepływowym systemem podgrzewania wody |  | Tak
| Grzałki poza komorą mycia |  | Tak
| Monitorowanie ciśnienia natrysku wody w ramionach natryskowych |  | Tak
| Kontrola pobieranej ilości wody przy pomocy przepływomierzy |  | Tak
| Agregat suszący gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia (w zakresie min. 60÷110°C) wyposażony w filtr powietrza HEPA min. EU13 |  | Tak
| Licznik godzin pracy filtra powietrza HEPA, z sygnalizacją wymiany filtra na nowy |  | Tak
| Wbudowany kondensator oparów (brak konieczności podłączenia myjni do instalacja wentylacyjnej) |  | Tak
| Wbudowane minimum 2 pompy dozujące płynne środki chemiczne |  | Tak
| Możliwość podłączenia dodatkowej 1 wewnętrznej pompy dozującej do płynnych środków chemicznych |  | Tak
| Urządzenie wyposażone w szafkę boczną na min. 3 pojemniki o pojemności 5l każdy lub 2 pojemniki 10l (na środki chemiczne) |  | Tak
| Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziomu w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu sterowania |  | Tak
| Wbudowany zmiękczacz wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu w myjni (nie wymagany oddzielny program regeneracyjny), z dozownikiem soli w drzwiach (pojemność min. 2kg) lub inne rozwiązania, z sygnalizacją braku soli i z możliwością ustawienia stopnia twardości wody zmiękczonej (w zakresie min. 0-70 °dH). |  | Tak
| Efektywny poczwórny system filtrowania roztworu myjącego (opisać) |  | Tak
| Przyłącza wodne: woda zimna, ciepła, demineralizowana (podać DN, wymagane ciśnienie) |  | Tak
| Zasilanie elektryczne – 400V; 50Hz, Moc nie większa niż 9,5kW |  | Tak
| Wymiary komory mycia: min. 530x500x520 mm (sxgxw) |  | Tak
| Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: 900x600x850mm (szer. x głęb. x wys.) |  | Tak
1.1 | Wózek na zestawy anestezjologiczne, 8 dysz z nakładkami sprężynującymi pod węże oddechowe do 1,5m długości. 15 podłączeń do elementów do intubacji. | 1 | Tak
1.2 | Wózek wsadowy z wkładem do mycia wkładek do obuwia operacyjnego | 1 | Tak
| Pojemność min. 34szt. wkładek |  | Tak
| Wykonany ze stali nierdzewnej |  | Tak
1.3 | Wózek wsadowy z wkładem do mycia obuwia operacyjnego | 1 | Tak
| Pojemność min. 20szt. butów |  | Tak
| Wykonany ze stali nierdzewnej |  | Tak
1.4 | Do urządzenia należy przewidzieć pakiet startowy (płynny środek myjący 5l + środek neutralizujący 5l, sól do zmiękczacza) | 1 | Tak
1.5 | Dejonizator do myni; | 1 | Tak
| Dane techniczne i funkcjonalne: |  | Tak
| - system kontrolno-pomiarowy, |  | Tak
| - konduktometr, |  | Tak
| - wyświetlacz LCD, |  | Tak
| - sondy, |  | Tak
| - zbiornik 80l. |  | Tak
| - pobór mocy 70W, |  | Tak
| - wymiary zbiornika 800mm wys. x 410mm śred., |  | Tak
| - waga 25 kg, |  | Tak
| - pomiar przewodności i temperatury, |  | Tak
| - zakres pomiaru przewodności 5,00-100,00 μS/cm, |  | Tak
| - dokładność pomiaru przewodności ± 0,1%, |  | Tak
| - dokładność pomiaru temperatury 0,1 °C, |  | Tak
| - skuteczność oczyszczania: jony 96-98%, |  | Tak
| - skuteczność oczyszczania: związki organiczne 98-99%. |  | Tak

## Część 2 - Zamgławiacz
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń
Lp | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr Oferowany
1 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | TAK
2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta | TAK
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK
4 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK
5 | Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3 | TAK
6 | Waga maksymalnie 6,2 kg | TAK
7 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | TAK
8 | Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationach srebra, o zapachu miętowym | TAK
9 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach | TAK
10 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów | TAK
11 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | TAK
12 | Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM | TAK
13 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s | TAK
14 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | TAK
15 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK
16 | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) | TAK
17 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | TAK
18 | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB | TAK
19 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | TAK
20 | Wymiary max. 300mm x 342mm x 494mm ± 30mm | TAK
21 | Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu | TAK
22 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych | TAK
23 | Gwarancja min. 12 miesięcy | wpisać
24 | Dokument CE | TAK
25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK
26 | Nazwa i typ
27 | Producent:
28 | Rok produkcji

## Część 3 - Dekontaminacja
Parametry techniczne Urządzenie do dekontaminacji powietrza - 4 sztuki
L.P. | WYMAGANIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Metoda dekontaminacji: | Połączone działanie reaktora plazmowego oraz działanie pola elektrostatycznego
2 | Wysoka, udokumentowana skuteczność urządzenia w niszczeniu mikroorganizmów w całym spektrum (spory, bakterie, grzyby i wirusy), podczas jednej wymiany powietrza | min. 99,99%
3 | Klasa czystości mikrobiologicznej: | M10 od 11ACH (wymian powietrza na godzinę)
4 | Wymagana kinetyka dekontaminacji | CP10 przy 15ACH
5 | Wydajność urządzenia mierzona w przepływie powietrza | 400-600-800-1000-1200m3/h
6 | Max. wymiary zewnętrzne | 151 x 75 x 52cm
(wys. x szer. x głębokość)
7 | Max. waga | do 125kg
8 | Regulowane nastawy przepływu powietrza dostosowane do wielkości pomieszczenia | Min. 3 poziomy
9 | Urządzenie do pracy nie wymaga żadnych dodatkowych środków (chemicznych) oraz dodatkowych mediów poza zasilaniem elektrycznym | TAK
10 | Urządzenie samoobsługowe (nie wymaga obecności operatora podczas pracy) | TAK
11 | Urządzenie mobilne, umożliwiające transport wewnątrz obiektu | TAK
12 | Poziom głośności przy przepływie 800 m3/h mierzony z odległości 1m | Do 41dBA
13 | Zasilanie elektryczne 240 V | 230 V, 50 Hz
14 | Maksymalny pobór mocy | 250W
15 | Obudowa ze stali, emaliowana, oraz tworzywa sztucznego łatwa do utrzymania w czystości | TAK
16 | Urządzenie przystosowane do pracy w pomieszczeniach w których przebywają pacjenci | TAK
17 | Czytelny interfejs użytkownika | Wyświetlacz i diody LED do monitorowania, obsługi i alarmów
18 | Eliminacja „martwych stref” – stagnacji powietrza poprzez wykorzystanie efektu Coandy | TAK
19 | Deklaracja zgodności CE | TAK
20 | Nazwa i typ
21 | Producent:
22 | Rok produkcji